| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM XẠ

Certificate of Radiation Inspection

Số (N°): 58KX - 26

Loại thiết bị được kiểm xạ: Thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế.

Type of equipment to be inspected:

| Kiểu: NeuViz ACE SP. Type: | Số: N3ALV240020. Serial No: |
| --- | --- |
| Nơi sản xuất: Trung Quốc. Manufacturer: | Năm: 2024. Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

Specifications:  			kVPmax = 99 kV.

mAmax  =  16 mA.

Cơ sở kiểm xạ: Trung tâm y tế khu vực Bắc Hà, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Inspector:

Người/Đơn vị sử dụng: Trung tâm y tế khu vực Bắc Hà.

User:

Phương pháp thực hiện: QTKX XQ 01:2021/TTKHCN.

Method of  verification:

Văn bản áp dụng để đánh giá: 05/VBHN - BKHCN.

Reference for inspection :

Phông môi trường tại khu vực kiểm xạ: 0,17 - 0,2 Sv/h.

Environment surrounding inspection area:

Chế độ vận hành của thiết bị X - quang khi tiến hành kiểm xạ:

Operation mode of X-ray equipment to be inspected:

Điện áp: 120 kV.

Dòng phát tia: 250 mA.

Giá trị mAs: … mAs.

Kích thước trường chiếu: Mặc định

Kết luận: Đảm bảo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng.

Conclusion:

Thời hạn đến (*): Ngày 31 tháng 07 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Dương Ngọc Thương | ## Lào Cai, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)